Техническое  задание для тендеров на 
Экран защитный для лица, многоразовый
(производства ООО "Кристи", Россия)

Экран защитный для лица, многоразовый по ТУ 9464-006-66368948-2016  предназначен для защиты лица медицинского персонала от воздействия прямого или частично бокового попадания брызг жидкостей и пыли при использовании в стоматологии и челюстно-лицевой хирургии.
Обеспечивает полную защиту лица (нос, рот, глаза) и обладает высокой прозрачностью. Экраны универсальны для любого типа лица, обеспечивают хороший обзор и видимость без искажений, не стесняют движений  и  позволяют  работать поверх  корригирующих  очков, защитных масок и  респираторов. 
Щитки, как правило, легко меняются на новые при потере их оптических свойств.

Защитные экраны изготавливаются из прозрачного экологически чистого пластика, обеспечивают отличную видимость, устойчивы к царапинам и не меняют цвет при воздействии дневного света.

Преимущества и особенности экрана:

- Цвет оправы: белый, черный, голубой, салатовый, розовый, желтый

- Сверхлегкий (16 гр.) и устойчив к царапинам

- Зажимы интегрированы в рамку для удобства фиксации экрана

- Угол наклона и высота регулируются

- Обеспечивает  максимальную защиту лица

- Варианты исполнения:
  - Экран защитный  «Классик» - 1 оправа + 5 щитков для лица
  - Экран защитный  «Классик специальный» - 2 клипона + 5 щитков для лица
  - Экран защитный «Премиум» - 1 оправа + 5 щитков для лица + 5 щитков для глаз

- Расходные комплекты щитков для экранов:

- 5 щитков для лица

- 5 щитков для глаз

- Характеристики щитка:
- материал: поликарбонатная пленка
- толщина: 175 микрон
- размеры: высота 165±5мм, длина большого основания 220±5мм, длина меньшего основания 110±5мм

- Транспортная коробка: 10 упаковок

- Инструкция по сборке:  Защитный экран для лица, многоразовый 
(вариант исполнения «Классик», «Классик специальный» , «Премиум»)
Снимите защитную пленку с двух сторон щитка для лица типа О или щитка для глаз защитного экрана. Возьмите прозрачный щиток экрана и закрепите его зажимами  на заушине оправы, сначала одну сторону, затем другую. 
При необходимости отрегулируйте высоту и наклон щитка экрана.

- Указания по очистке и дезинфекции: Для быстрой чистки защитных щитков и оправы используйте раствор 3% перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства. 
Внимание!!! Не погружать защитные щитки в химические растворы. 
Не стерилизовать в автоклаве.

- Срок годности: 5 лет со дня производства.

- Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/6234 от 08.09.2017г.

- Отказное письмо № 101-КС/769 от 22.09.2017г. от  АО "ВНИИС"

- Код ОКВЕД-2:  32.50.11.000

- Производитель: ООО «Кристи», 107023, Москва, ул. Электрозаводская,  д. 21